招标公告

- 一、项目名称：聊城市退役军人医院心电采集设备采购项目

- 二、项目预算：16000元

- 三、项目要求：

*1.心电输入：支持网络传输12导联心电图打印功能。（提供证明材料）

2.导联选择：自动或手动

3.输入方式：浮地输入

4.输入保护：内置除颤保护电路

5.采样率：≥8000Hz/8Ch

6.模数转换精度≤1.25μV

7.输入阻抗： ≥50MΩ

8.耐极化电压：≥±550mV

9.共模抑制比：≥105dB

10.频率响应： 0.05Hz-150Hz（+0.4/-3dB）

11.标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±2%

12.时间常数： ≥3.2秒

13.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波（低通滤波：≥75Hz、 100Hz、150Hz；肌电滤波：≥25Hz、35Hz；交流滤波：≥50Hz；基线抑制：≥二档）

14.增益/灵敏度选择： ≥5、10、20mm/mV，手动或自动

15.不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警

16.电极脱落： 液晶显示器显示脱落部位

17.显示方式：≥4.8"液晶显示

18.显示分辨率：≥320x240

19.显示导联数：同屏12导联，≥2.8s

20.显示内容：日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息、计时标记、电极松脱、噪音等。

21.记录器：内置高分辨率热线阵打印。

22.走纸速度： 25mm/s，50mm/s

23.无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警

24.操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自 动开始记录，记录波形10-24秒可调。

*25.测量分析：ECAPS12C自动测量分析算法，符合IEC-60601-2-51性能要求。自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值自动分析结果：5大类判断结论，241种分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持明尼苏达码表示。

26.存储和传输：内置40份心电图，支持SD卡/USB存储扩展

*27.能够连接院内心电网络，提供数据传输功能。

28.QTc算法：ECAPS，Bazett，Fredericia等四种可选

29.安全性：电击防护类型:I类CF型。

30.直流：长效可充电电池，充满电可连续工作90分钟以上。

1、质保3年。 2、*項提供证明材料

- 四、根据所投产品，提供相应的资质证件：

- 《医疗器械生产许可证》/《医疗器械生产备案凭证》

- 《医疗器械注册证》/《医疗器械备案凭证》

- 《医疗器械经营许可证》/ 《医疗器械经营备案凭证》

- 加盖公章的有效营业执照复印件、法定代表人身份证复印件或法定代表人委托授权书及代理人身份证复印件

- 五、报名时间及地点：

- 请于2026年6月3日8：00至2026年6月7日17：30到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名。

- 六、联系方式：

财务科：０６３５－８３４４０２１

聊城市退役军人医院财务科

2026年6月3日

报价函

- 聊城市退役军人医院心电采集设备采购项目

| 最终报价（元） | 大写： 元 小写： 元 |
| --- | --- |
| 质保期 | 年 |
| 交付期 | 合同生效后 天 |
| 售后服务 | 出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间 小时 |
| 需要澄清的其他内容 |  |

企 业 名 称：

法人或授权代表签字：

日期：2026年6月3日