招标公告
1、 项目名称：聊城市退役军人医院射频消融专用设备租赁及耗材配送采购项目
二、项目内容：租赁注册证适用范围须明确可用于颈椎 / 腰椎椎间盘突出射频消融治疗设备一台；专用手术配套耗材的配送；
三、项目预算：5.91万元/年，包括如下内容：
1、 设备租赁预算9600元/年；
2、 预估每年66例手术，耗材预算49500元。
四、商务及资格要求：
★为实质性要求，不满足要求的投标文件无效。
1、 [bookmark: OLE_LINK3]★投标产品须为国家药品监督管理局 Ⅲ 类医疗器械，提供有效的医疗器械注册证、产品技术要求复印件；注册证适用范围须明确可用于椎间盘突出射频消融治疗，不满足做无效投标处理。投标人为独立法人，具备三类医疗器械经营资质。生产厂家为国外的，投标供应商须提供生产厂家授权书原件（或加盖公章复印件）。
2、 ★投标人提供售后服务承诺函，由设备及配送耗材质量问题产生的一切风险及损失，由投标人承担。
3、 合作期内设备维修及质保服务，由投标人提供；整机预计使用年限≥8 年；提供安装、操作培训、临床手术带教、定期上门维护服务。
4、 配套耗材：射频消融手术专用的耗材，包括但不限于射频电极、射频套管（针）和其他手术必备耗材。投标人提供产品注册证及产品说明书。
5、 设备装机时，出厂时间不大于3个月。
五、设备性能要求：
★为实质性要求，不满足要求的投标文件无效。
1、显示区域≥8 英寸，主机支持触控或物理按键操作，显示内容至少包括：术区温度、阻抗、输出功率、工作计时。 
2、具备多路输出通道，支持单极、双极输出模式；，具有自动检测和识别电极连接数量，支持双靶点同时治疗；可独立控制每一路输出参数，多个单极模式下，可暂停其中某个单极。
3、射频模式：具有包括但不限于热凝射频、脉冲射频等功能，单极、双极射频模式，输出通道能够独立控制。
4、支持自定义预设手术参数功能；
5、负极片工作状态：有工作状态提示，能判断负极片连接状态，根据情况提示连接负极片或负极片脱落、接触不良报警；
6、实时阻抗监测：阻抗测量范围至少包括10Ω‑2999Ω区间；阻抗异常（超出范围）时自动停止射频输出，阻抗数值实时显示；防止电极短路、脱离人体造成风险。
7、温度检测范围至少包括0‑99℃区间；具备温度超限保护，电极温度超过设定保护阈值，设备立即切断射频能量输出，防止热损伤周围神经组织。
8、射频输出定时：至少包括1s‑100s 区间，连续可调；至少支持两种计时模式：①射频启动即计时；②达到目标治疗温度后开始计时。
9、★具备神经电刺激测试功能（感觉刺激 + 运动刺激）：
- 电压刺激输出：至少包含0.0‑10.00V  区间，连续可调
- 电流刺激输出：至少包括0.0‑10.00mA区间，连续可调
- 运动刺激频率：至少包括1‑50Hz区间，连续可调；
- 感觉刺激频率：至少包括50‑200Hz区间，连续可调
- 刺激脉宽：至少包括0.1‑5.0ms 区间连续可调，且支持单极刺激、双极刺激输出。
10、★具备标准热凝射频模式（温控射频）：治疗温度范围 至少包括37‑90℃连续可调，用于椎间盘髓核热凝、胶原纤维收缩减压；升温速率可调，适配颈椎、腰椎不同靶点消融需要。
11、★具备脉冲射频模式：用于神经调控治疗椎间盘源性腰痛；脉冲频率至少包括 1‑10Hz 区间连续可调，脉冲脉宽 至少包括3‑40ms 区间可调；脉冲模式峰值电压≥100V；脉冲射频不造成神经毁损，用于疼痛调节治疗
12、射频主机工作频率≤490kHz；最大射频输出功率≤50W，满足脊柱椎间盘微创射频临床需求
六、★配置清单（标准配置至少包含以下内容）
1、 射频消融治疗仪主机：1 台
2、 可重复使用金属中性电极板及连接电缆：2 套
3、 脚踏控制开关：1 套
4、 系统电源线、通信线缆全套
5、 操作手册、设备说明书、设备及配套耗材注册证复印件：1 套
七、报价说明：报价为一次性报价，此报价为全费用包干：含人工、配件、差旅、工具、检测、税费、运输、调试、验收、质保等完成本项目产生的全部费用。
八、供应商资格要求：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
九、需要提供的材料：
若供应商为制造商，提供加盖公章的《医疗器械生产许可证》复印件及所投产品对应的《医疗器械注册证》复印件；若供应商为代理商或经销商，需提供含本次采购货物类别的加盖公章的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》复印件及所投产品对应的《医疗器械注册证》复印件、加盖公章的有效营业执照复印件、法定代表人身份证复印件或法定代表人委托授权书及代理人身份证复印件。
十、报名时间、地点及联系方式：
请于2026年11月04日8：00至2026年11月06日17：00到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名。（0635-8344021  田科长  0635-8344035 王科长）
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