招标公告
1、 项目名称：聊城市退役军人医院医用控温仪采购项目
二、项目内容：拟采购一台医用控温仪，医用控温仪的快速降温模式可在短时间内高效起效，优于常规物理降温方式
三、项目预算：3万元
四、技术参数要求：
1. 循环介质温度控制范围：4-40℃（最低温度≥4℃，最高温度≤40℃）
2. 升温/降温双重功能：具备升温（26-40℃）与降温（4-25℃）双重功能
3. 具有机械开关，可物理关闭制热单元，单冷状态可靠执行
4. 平均降温速度：空载状态下，平均降温速度≥1.3℃/min；
5. 平均升温速度：空载状态下，平均升温≥0.8℃/min
6. 介质储存装置：采用盘管式，制冷稳定不结冰，无需使用酒精等防冻液；容量≥4L，满足两毯两帽同时使用
7. 体温监测：标准配置体表和两种探腔内温度探头，目标体温设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，测量精度±0.2℃以内
8. 体温传感器为医用级温度传感器，通过细胞毒性试验、皮肤刺激试验和皮肤致敏试验等多项生物相容性检测（提供相关生物相容性检测报告）
9. 体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时声光报警并停止输出，满足闭环控制；在特殊情况下也可关闭体温监测，实现开环控制
10. 输出控制方式：四路二组输出，同一侧两路为一组，左右分别控制，双毯双帽可同时工作
11. 制冷方式：采用压缩机式制冷技术，制冷效率高且使用寿命长，不易受环境温度影响
12. 定时范围：1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）
13. 人机交互：具备中文及图标显示，简洁明确，可显示循环介质温度、体温及工作时间。
14. 固化程序：内置≥10组常用固化程序，满足常用临床需求，一键调用，方便紧急时使用，支持用户自行设置循环介质温度、体温上下限与定时时间
15. 断电保护功能：具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序
16. 噪声控制：最大工作噪声≤55dB
17. 快速接头设计：采用双向快速液压接头，两端均带止回装置，具有密封设计，插拔方便，无液体喷溅
18. 介质储存装置设计：快捷注液口设计，无需特殊工具即可直接往介质储存装置内注循环介质，具备液位观察窗，具有液位标尺
19. 具有液位状态指示，缺液或溢液时，液位状态闪烁显示
20. 故障辅助诊断：具有明确标识指示故障，有循环介质温度超限报警、体温超限报警、缺液报警、循环介质温度检测差异报警、体温传感器脱落报警和逆温波动报警等声光报警
21. 存储便捷性：仪器标准配备挂篮，用于仪器冰毯/冰帽及管路等附件收纳管理
22. 具有流量控制设计，可设置目标循环介质温度时的流量占空比输出从而减缓用冷，占空比设计多档可调，接近的范围可通过系统内部参数进行设置，适合新生儿或老人等特殊体质的需要
23. 设备使用期限：≥8年
五、报价说明：报价为一次性报价，此报价为全费用包干：含人工、配件、差旅、工具、检测、税费、运输、调试、验收、质保等完成本项目产生的全部费用。
六、供应商资格要求：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
七、需要提供的材料：
若供应商为制造商，提供加盖公章的《医疗器械生产许可证》复印件及所投产品对应的《医疗器械注册证》复印件；若供应商为代理商或经销商，需提供含本次采购货物类别的加盖公章的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》复印件及所投产品对应的《医疗器械注册证》复印件、加盖公章的有效营业执照复印件、法定代表人身份证复印件或法定代表人委托授权书及代理人身份证复印件。
八、报名时间、地点及联系方式：
请于2026年11月06日8：00至2026年11月10日17：00到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名。
九、联系方式：
0635-8344021  田科长  0635-8344035 王科长
聊城市退役军人医院财务科
2026年11月05日
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报价函
聊城市退役军人医院医用控温仪采购项目

	最终报价（元）
	大写：                  元
小写：                  元

	质保期
	            年

	交付期
	合同生效后     天

	售后服务
	出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间      小时

	需要澄清的其他内容
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                                 日期：2026年 11月 05日

